采购项目需求方案

采购单位：山东城市服务职业学院

采购代理机构：海逸恒安项目管理有限公司

项目名称：食品检验检测技术专业技能大赛仿真实训室设备采购项目

编制时间：2024年10月8日

一、项目说明

本项目为山东城市服务职业学院食品检验检测技术专业技能大赛仿真实训室设备采购项目，本项目共划分为2个包，A包为实验室设备采购，B包为食品检测仪器。其中A包壹拾柒万贰仟叁佰叁拾元整（￥172330.00元）、B包伍拾壹万肆仟陆佰壹拾肆元整（￥514614.00元）。

二、采购内容及相关要求：

A包：实验室设备采购

| 序号 | 名称 | 采购内容及技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室全钢边台设备 | （1）尺寸：约2500mm*750mm*850mm； （2）材质：全钢材质，实芯理化板台面； ▲（3）台面：采用实验室专用≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm并倒角处理，台面要求耐磨、耐腐蚀、耐酸碱； ▲（4）柜体：主体框架、抽面、门板采用≥1.0mm厚钢板，抽面、门板双层结构；抽屉、背板、拉门内板采用≥0.8mm厚钢板；柜体左右竖直加强筋、地脚板采用≥1.5mm镀锌板。经焊接成型后，喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，附着力高、表面硬度高、耐腐蚀性强，外形美观； （5）背板：采用0.8mm厚钢板，活动式，带可拆卸螺丝； （6）铰链：开合角度≥110°； （7）滑轨：三节静音滑轨； （8）拉手：采用一字型隐形拉手。 | 2.5 | 米 |
| 2 | 全钢通风设备 | （1）尺寸：约1800mm*850mm*2350mm； ▲（2）材质：台面部分：采用实验室专用≥12.7mm厚实芯理化板，四周带阻水边；颜色：黑色； ▲（3）外壳：采用≥1.0mm钢板在数控激光中心切割加工，折弯、焊接成型； ▲（4）内壳：采用≥5mm白色，实验室专用耐腐蚀贝耐板； ▲（5）导流板：采用≥5mm白色，实验室专用耐腐蚀贝耐板； ▲（6）日光灯：隐藏于顶板上，不与通风柜内气流接触，易更换； （7）集气罩：采用PP材质，出风口约Φ250mm； （8）下柜体：整体焊接成型，主体框架采用≥1.0mm 钢板，门板采用1.0mm钢板（双层结构）。 | 2 | 台 |
| 3 | 实验室全钢中央设备 | （1）尺寸：约9500mm*1500mm*850mm（2组）； ▲（2）材质：全钢材质，实芯理化板台面； ▲（3）台面：采用实验室专用≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm并倒角处理，台面要求耐磨、耐腐蚀、耐酸碱；颜色：黑色； （4）柜体：主体框架、抽面、门板采用≥1.0mm厚钢板，抽面、门板双层结构；抽屉、背板、拉门内板采用≥0.8mm厚钢板；柜体左右竖直加强筋、地脚板采用≥1.5mm镀锌板。经焊接成型后，喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，附着力高、表面硬度高、耐腐蚀性强，外形美观； （5）背板：采用≥0.8mm厚钢板，活动式，带可拆卸螺丝； （6）铰链：采用铰链，开合角度≥110°； （7）滑轨：采用三节静音滑轨； （8）拉手：采用一字型隐形拉手。 | 19 | 米 |
| 4 | 试剂架 | （1）规格：约400mm*260mm*750mm ； ▲（2）框架部分：主框架采用约40*100mm*1.0mm厚钢板，在数控激光中心切割加工、折弯、焊接成型； ▲（3）层板部分：采用≥10mm钢化玻璃，层板高度可调节。 | 15.8 | 米 |
| 5 | 三联水龙头 | （1）规格：实验室专用三口水龙头； （2）材质：黄铜合金喷涂环氧树脂防腐层，精密陶瓷阀，上方一口可360°旋转，出水口为铜质活动式尖咀型，水龙头可拆卸。 | 8 | 个 |
| 6 | PP水盆 | （1）规格：约550mm*450mm*310mm； （2）材质：耐酸碱PP材质，不积聚有机沉淀物，下托式安装，水槽外沿顶部与台面持平，便于将台面积水扫入槽内； （3）内径尺寸：约L500×W400×D300mm。 | 8 | 套 |
| 7 | 滴水架 | （1）规格：实验室专用； （2）材质：采用PP材质，耐腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿、并设清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥。 | 4 | 个 |
| 8 | 洗眼器 | （1）规格：实验室专用； （2）材质：陶瓷阀芯铜质主体，表面环氧树脂粉末喷涂，耐酸碱腐蚀、耐高温，防紫外线辐射；PP材质防尘盖，使用时水压自动冲开；水流锁定开关带控制水阀和止逆阀，使水流开启和水流锁定一次完成；喷水呈雾状扩散式且力度适中，快速彻底清洗眼球。 | 4 | 个 |

B包：食品检测仪器采购

| 序号 | 名称 | 采购内容及技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪 | A.四元低压梯度泵 （1）泵类型：采用全浮动式柱塞的往复柱塞式串联输液泵； （2）流量范围：0.001-10.000mL/min，步进0.001mL/min； （3）流量准确度：±0.5%（@1.000 mL/min，水）； （4）流量精密度：RSD≤0.06%（@1.000 mL/min，水）； （5）梯度准确度：±1%； （6）梯度重复性：≤0.2%SD； ▲（7）最大耐压：60MPa； （8）压力脉动：≤1%（@流速≤5mL/min，压力≤4000psi）； ▲（9）标配：内部集成4通道真空脱气机； ▲（10）标配：自动在线清洗，实时保护柱塞杆和密封圈； （11）标配：四通道分离式比例阀，各通道可独立监控和更换； （12）乱序混合器：流动相充分均匀混合； （13）漏液检测：实时监控漏液，防止漏液引发异常； （14）高压、低压保护：实时监控压力波动，超出或低于设置压力，系统自动报警； （15）排空快捷按键：面板设置排空按键，可快速排出流动相中气泡； （16）集成式溶剂槽：无需外置溶剂托盘，节约空间。 B.自动进样器 （1）样品容量：108位样品（2×54位1.5mL样品瓶）； （2）定量环体积：标配100μL环体积（可选配10μL、20μL、50μL定量环）； （3）进样重复性：常规进样：RSD≤0.5%（5、10μL），RSD≤1%（2μL）；携带进样：RSD≤1.0%（5μL）；常规低损耗进样：RSD≤0.5%（10μL）； （4）线性相关系数：≥0.999； ▲（5）进样时间：（支持预载样进样）可缩短至5s； ▲（6）交叉污染：＜0.003%（咖啡因）； （7）最大耐压：42MPa； （8）标配：洗针液脱气模块； （9）漏液检测：实时监控漏液，防止漏液引发异常； （10）缺瓶检测：进样时缺瓶检测，防止缺瓶引发进样异常； （11）采用免维护、自润滑、自补偿式超精密注射泵； （12）超精密取样针：一体式恒压设计，确保取样时样品瓶内外气压平衡，侧壁布置进样口，有效防止穿刺过程中瓶垫碎屑堵塞针孔； （13）单轨式机械臂：防止运动中抱死； （14）前置维护：管路前置，维护便捷，洗针液内置，节约空间。 C.柱温箱 （1）温度控制范围：室温+5℃-85℃； （2）温度设定值误差：±0.5℃； （3）温度稳定性：±0.1℃； ▲（4）控温方式：半导体控温，双风扇空气循环； （5）漏液检测：实时监控漏液，防止漏液引发危险； （6）开门检测：运行时开启实时开门检测及报警，防止柱温箱被意外打开而受到干扰； （7）过温报警：智能监控腔内温度，防止腔内温度异常引发危险； （8）温度保护开关：硬件过温保护，实时检测控温单元温度，防止意外过温引发危险； （9）帕尔贴温度监控：软件过温保护，智能监控帕尔贴温度，防止意外过温引发危险。 D.紫外-可见光检测器 ▲（1）光源：透射式氘灯和钨灯； ▲（2）波长范围：190-850nm； （3）最高采样率：100Hz； （4）光谱带宽：8nm； （5）波长准确度：±1nm； （6）波长精度：±0.1nm； （7）噪声：≤±0.25×10-5AU（空池，254nm波长，1Hz采样率，2s时间常数，ASTM）； （8）漂移：1×10-4AU/h； （9）线性范围：＞2.5AU（或者＞5×104）； （10）流通池光程：10mm； （11）流通池体积：12μL； （12）流通池耐压：10MPa； ▲（13）波长校正：内置汞灯校正波长； （14）前方维护：前方更换氘灯、钨灯和流通池； （15）漏液检测：实时监控漏液，防止漏液引发数据异常； （16）光源室过温保护：光源室过温自动关灯，防止温度异常引发危险； ▲（17）静态光路设计：无需换灯运动机构，光源切换更加可靠； ▲（18）波长时间程序：可在不同时间段内切换波长进行检测； ▲（19）波长扫描功能：对化合物进行全波段扫描，获取最佳吸收波长。 E.原厂Lite版色谱工作站 （1）工作站采用Sqlite数据库管理，数据无法被删除和篡改，保证原始数据的安全性； （2）具备数据库备份还原功能，支持按项目、按时间备份，防止数据丢失； （3）拥有多级用户权限管理，做到职责分离，保证系统管理的有效性； （4）拥有强大的数据处理功能，提供27种以上的积分事件和3种定量计算方法，并支持噪声和漂移的计算，可区分自动积分和手动积分；支持建立校准曲线，自动计算样品含量； （5）可按照设定的积分规则批量处理数据，快速完成多张谱图的积分处理； （6）一测多评功能，自动计算各物质相对保留时间，快速查看结果； （7）报告编辑操作便捷，内置多种模板，并支持灵活编辑和保存新模板，点选即可输出定制化报告； （8）支持多个国家药典系统适应性计算（Ch.P、USP、EP、JP）； （9）工作站界面友好，各个功能区布局简洁，操作便捷； （10）内置标准方法，可直接检索，并调取使用。 | 1 | 套 |
| 2 | 原子吸收 | ▲（1）光源：元素空心阴极灯； （2）灯座：三灯座自动切换； （3）灯电流：双回路温流电源供电； （4）光学系统：1800条/mm光栅； （5）波长范围：190-900nm； ▲（6）波长准确度：±0.15nm； （7）波长重复性：±0.1nm； （8）光谱带宽：0.1、0.2、0.4、1.0、2.0mm五档自动切换； ▲（9）基线漂移：0.005A/30min； （10）吸光度范围：0.001~2.000，0.0001~2.0000； （11）分辨率：光谱带宽在0.2nm时能分开锰双线（279.5nm和279.8nm）； （12）单色器：消像差C-T型单色器； （13）检测器：高灵敏度光电倍增管； （14）背景校正：氘灯背景校正；1A时，背景校正能力＞30倍； （15）燃烧头：全钛燃烧头，0.06mm*100mm钛钢； （16）控温方式：功率升温和光控大功率升温； （17）程序控温：自动控温高达20段，炉内浓缩达20次； （18）特征量（Cu）：0.02ug/mL/1%； （19）检出限（Cu）：0.002ug/mL； （20）重复性：RSD≤1.0%。 | 1 | 套 |
| 3 | 天平 | （1）称重能力：220g； （2）可读性: 0.1 mg； （3）重复性: 0.1 mg； （4）线性误差：±0.2mg； （5）稳定时间：2S； （6）温漂(PPM/K):±3； （7）校准方式：自动内部校准； （8）典型最小称量值(USP K=2, U=0.10%)：200mg；最佳最小称量值(USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d*：82mg； （9）防风罩: 5面玻璃风罩，方便拆卸； （10）显示屏：可调亮度的超宽背光LCD双行显示屏，第二行显示天平菜单信息及操作步骤提示，方便操作。支持中文显示操作界面，及其他4种语言显示支持中文显示操作界面，及11种操作语言包括中文、英文、日语、韩语、德语、法语、意大利语、波兰语、西班牙语、土耳其语； （11）标配：RS232和USB接口，GLP/GMP实时时钟输出，方便与电脑、PLC、打印机通讯； （12）系统带量程指示条，可编辑项目ID和用户ID，超载/负载提示； （13）称量模式:基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定，下挂式称量，称量指示条； （14）称量室上方标配红色ESR静电消除条，称量前触摸静电消除条，可去除人体静电，避免人体静电对称量的影响； （15）称盘尺寸: 直径90mm； （16）铝压铸金属基座，不锈钢立柱，不锈钢秤盘和防风圈，防盗锁，坚固耐用； （17）通讯兼容命令：天平称量信息输出格式兼容其他品牌； （18）可选环境滤波参数，动态温度补偿； （19）安全认证证书: IEC/EN 61010-1；CAN/CSA C22.2 61010-1; UL 61010-1 电磁兼容: IEC/EN 61326-1 Class B, Basic Environments; FCC Part 15 Class A；Canada ICES-003 Class A 认证标识: CE; CSA; RCM。 | 1 | 台 |
| 4 | 天平 | （1）称重量程：2200g； （2）可读性: 0.01g； （3）重复性: 0.01g； （4）线性误差：±0.02g； （5）校准方式：外部校准； （6）稳定时间：1s； （7）典型最小称量值(USP K=2, U=0.10%)：20g,最佳最小称量值(USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d*:8.2g； （8）显示屏：可调节亮度的背光LCD显示屏，4个圆形按键加上简易的用户操作界面，无需培训即可使用； （9）前置水平调节脚，方便用户调节水平； （10）标配RS232接口，GLP/GMP实时时钟输出，可编辑项目ID和用户ID，超载/负载提示； （11）称量模式：基本称量、计件称量、百分比称量，下挂式称量； （12）称盘尺寸：直径约180mm； （13）多级可选环境滤波参数设置，保证称量要求，可选量程校准点，称量值稳定提示符； （14）通讯兼容命令：天平称量信息输出格式兼容其他品牌； | 1 | 台 |
| 5 | 振荡器 | （1）振荡幅度：约30mm； （2）转速：约0-300rpm； （3）定时范围(单位小时或分钟可切换)：约9999min； （4）托盘尺寸：约200*300mm； （5）功能：全数字定时。 | 1 | 个 |
| 6 | 智能试剂安全管理系统 | （1）柜体 ▲①双开门，具有防腐、耐火、抗冲击功能； ②柜体材料：镀锌板加表面喷涂处理，抗强酸强碱，不易腐蚀； ③柜体容量：≥820L（500ml试剂瓶可存放200瓶以上）； ④具有显示屏：嵌入式电容触摸屏≥7英寸，实时显示柜体内空气质量、温度、湿度等； ⑤识别系统：至少具有刷卡、密码开门功能； ⑥柜体内可放置多个层板，层板间距灵活可调； ▲⑦层板承重：≥85KG/㎡； ▲⑧具有防腐功能的层板，适合存放常规及需要避光保存的试剂，侧板采用模具一体化成型； （2）存储柜：对开双门，黑色不透明门面板，轴式隐藏合页； ①层板及柜内：全防腐材质（包含柜体内的各种紧固件），适合存放常规及需要避光保存的试剂、有强腐蚀性的试剂、有防爆要求的试剂； ②温度检测精度：±0.5℃； ③湿度检测精度：±3%RH（25℃）。 （3）内置过滤器： ①过滤器尺寸：≥400*370*80mm； ②吸附能力：＞20Kg； ▲③材质：浸渍活性炭，须符合GJB1468A- 2007《军用活性炭和浸渍活性炭通用规范》； ④柜体内空气循环次数：≥3次/min； ▲⑤风机启动不产生电火花，使用寿命≥30000小时； ⑥双人双锁：符合《公安部第154号令》对于易制毒、易制爆危险化学品的管理要求。对于常规试剂也可方便的实现单人单锁控制。在急用试剂时，可使用紧急开门按钮。在断电情况下具有柜门自动锁止功能； （4）试剂柜管理系统：具有空气质量实时显示、温湿度监测实时显示、开关门状态实时显示、人员权限管理、识别人员信息，柜门异常开启时声光报警功能； （5）可选外接控制软件：通过无线信号连接软件，管理多套试剂柜，可无限扩增，智能开锁，可实现出入库记录，库存统计，人员取用记录，试剂柜状态信息显示等。 | 1 | 套 |
| 7 | 冰箱 | 十字对开门四门风冷无霜零距离嵌入式一级能效底部散热家用电冰箱。 | 1 | 台 |
| 8 | 天平 | （1）最大秤量：220g； （2）可读性： 0.01g； （3）分度值：0.01g； （4）电池使用寿命：使用干电池可工作270小时； （5）显示屏：明亮清晰的LCD显示屏（白色背光）； （6）净重：1kg； （7）秤盘结构：不锈钢； （8）稳定时间：1s； （9）皮重范围：去皮重功能。 | 8 | 台 |
| 9 | 酸度计 | （1）高清液晶显示，按键操作； （2）支持平衡测量模式和连续测量模式； （3）支持电极标定功能，最多3点标定，支持自动识别三种pH标准缓冲溶液； （4）支持手动标定功能，支持自定义标准溶液； （5）支持手动温度补偿； （6）支持数据储存、删除和查阅，支持存贮测量结果50套； （7）仪器级别：0.01级； （8）测量范围：pH (-2.00～18.00)pH； （9）分辨率：0.01pH； （10）基本误差：±0.01pH； （11）温度补偿：手动（0.0～60.0）℃； （12）稳定性：（±0.01pH±1个字）/3h。 | 6 | 台 |
| 10 | 紫外可见分光光度计 | （1）光学系统 ①采用光学悬架式结构，整体光路独立固定在16mm厚光学基座上从而保证设备具有极高的稳定性，保证各项参数达到高标准。； ②光源：氘灯和钨灯； ③测光方式：双光束测光方式。 （2）仪器性能 ①波长范围：190~1100nm； ▲②波长准确度：±0.15nm ； ③波长重复性：≤±0.1nm； ④杂散光：≤0.03%T@220nm，360nm； ⑤光谱带宽：1.8nm（0.1、0.2、0.5、1.0、4.0nm可选）； ▲⑥噪声水平：±0.0005Abs（500nm,开机预热）； ⑦光度准确度：±0.2%T（0-100%T）； ⑧光度重复性≤0.1%T（0-100%T）、0.001Abs（0-0.5Abs）、0.002Abs（0.5-1.0Abs）； ⑨主机显示系统：采用10英寸四层复合真彩电容式智能触摸屏，触摸屏响应速度小于3ms，亮度可调。 （3）产品功能 ①可实现电脑、主机双模式控制，单机上可以操作光谱扫描、动力学扫描、多波长测量、固体测量等多种功能；同时连接电脑操作可实现所有主机测试功能和数据图谱的处理等； ②存储功能完善，数据可导出至U盘，仪器可直接连接打印机进行A4幅面数据与图谱打印； ③支持蓝牙连接，实现无线数据传输； ④标配扫描软件；扫描精度和扫描速度可根据用户的不同需求进行选择，扫描间隔分0.1、0.2、0.5、1、2、5nm六档可选，扫描速度有高速、中速、低速三级可选； ⑤自准式垂直双光束光路； ⑥仪器采用8+1样品池，更简易精确完成定量分析。 | 1 | 台 |
| 11 | 可见分光光度计 | （1）波长范围：320-1100nm； （2）光谱带宽：2nm； （3）波长准确度：±0.5nm； （4）波长重复性：≤0.2nm； （5）波长设定：自动设定波长，波长分辨率0.1nm光度准确度：±0.3%T（0-100%T）±0.002Abs(0-0.5Abs)±0.004Abs(0.5-1.0Abs)光度重复性：≤0.15%T(0-100%T)≤0.001Abs(0-0.5Abs)≤0.002Abs(0.5-1Abs)； （6）杂散光：≤0.05%T； （7）基线漂移：±0.001A/h； （8）基线平直度：±0.001A； （9）测光方式：透过率T、吸光度A、浓度C、能量E； （10）噪声水平：±0.001A； （11）光度范围：0-200%T、-0.3-3.0A、0-9999C； （12）键盘：数字式轻触薄膜按键； （13）数据输出：USB接口； （14）打印输出：并行口、微型打印机；PC打印机(联机用）； （15）显示系统：128*64位点阵式大屏幕LCD； （16）检测器：硅光二极管； （17）光源：长寿命钨灯； （18）电源：AC 220V/50Hz或110V/60Hz。 | 8 | 台 |
| 12 | 离心机 | （1）最高转速：17500r/min； （2）最大相对离心力：29302×g； （3）最大容量：4×100ml； （4）转速精度：±10r/min； （5）定时范围：1s~99min59s或lmin~99h59min； （6）整机噪音：<65dB(A)； （7）电源：AC 220V 50Hz 10A； （8）整机功率：700W； （9）外形尺寸(L×W×H)：380mm×500mm×350mm； （10）外包装尺寸(L×W×H)：480mm×600mm×400mm； （11）净重：35kg。 | 1 | 台 |
| 13 | 水浴锅 | （1）使用温度范围：RT+5-100℃； （2）升温时间：≤40分钟； （3）升温分辨率：0.1℃； （4）温度波动度：±0.5℃； （5）温度分布精度：±1℃； （6）内装：不锈钢板； （7）外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂层； （8）断热材：聚氨酯； （9）加热器：不锈钢加热管； （10）额定功率：1.8kw； （11）温控方式：使用微型电脑PID控制加热输出； （12）温度设定方式：轻触四按键动作、数显设定； （13）温度表示方式：测定温度显示：3位数码上位显示；设定温度显示：3位数码下位显示； （14）定时器：0-999分钟（带定时等待功能）； （15）运行功能：定值运行、定时运行、自动停止； （16）程序模式：单段运行； （17）传感器：NTC； （18）内容积：18.7L； （19）电源：AC220V/6.8A。 | 2 | 台 |
| 14 | 马弗炉 | （1）加热方式：四面加热； （2）控温范围：300-1000℃； （3）温度分辨率：1℃； （4）温度波动度：±5℃； （5）常温至最高温度时间：70min； （6）加热方式：阶段性升温； （7）排气口：内径22mm*1，后部（烟囱）； （8）炉体：硅酸铝； （9）外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂层； （10）加热器：镍铬铝合金丝OCr27AL7Mo2； （11）额定功率：4kw； （12）温控方式：使用微型电脑PID控制加热输出； （13）程序模式：单段定值运行； （14）温度设定方式：轻触四按键动作、数显设定； （15）控制器：PID控制数码显示； （16）定时器：0-999分钟（带定时等待功能）； （17）运行功能：定值运行、定时运行、自动停止； （18）传感器：K型； （19）内容积：7L； （20）电源：AC220V/18A。 | 1 | 台 |
| 15 | 干燥箱 | （1）使用温度范围：RT+10-250℃； （2）温度分辨率：0.1℃； （3）温度波动度：±1℃； （4）温度分布精度：±2.5%； （5）内装：不锈钢板； （6）外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂层； （7）断热材：硅酸铝纤维； （8）加热器：不锈钢加热管； （9）额定功率：2.0kw； （10）温控方式：数码管显示双PID； （11）温度表示方式：测定温度显示：4位数码上位显示；设定温度显示：4位数码下位显示； （12）定时器：0-999分钟； （13）运行功能：定值运行、定时运行、自动停止、预约功能； （14）程序模式：D：数码管双PID单段运行； （15）传感器：Pt100； （16）内容积：136L； （17）电源：AC220V/9.1A。 | 1 | 台 |
| 16 | 液晶触控超声波清洗机 | （1）容量：30L； （2）频率：40KHZ； （3）超声波功率：600W 功率可调：1%-100%； （4）加热功率：800W； （5）时间可调：1-100h/可连续工作(双档)； （6）温度可调：RT-80℃； （7）换能器数量：10枚； （8）内槽尺寸：500×300×200mm； （9）仪器尺寸：530×330×380 mm ( L×W×H )； （10）产品配件：标配不锈钢清洗篮、不锈钢消声盖、手控进排水。 | 1 | 台 |

注：①以上技术要求仅供参考，供应商可选用相当于或优于以上技术要求的产品，同时填写《技术规范偏离表》；其中标“▲”要求为主要技术要求，磋商小组将按照磋商文件《评分细则》相应打分项对各供应商进行打分；供应商响应文件中须按照磋商文件附件格式5《技术及商务偏离表》中的《技术规格、参数偏离表》将各产品的每项技术参数、指标逐一列明并提供相应证明材料（包括但不限于检测报告/测试报告/功能截图等相关证明材料），不得完全复制磋商文件要求，否则评标时不予认可。

②产品清单不得变更。

③本项目不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

④据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局“关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）”，采购人购买的产品属于品目清单强制采购范围的，须提供加盖供应商公章的国家确定的认证机构出具的，处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件（含附件）及认证结果信息发布平台公布的相关认证机构和获证产品信息结果当前页复印件，否则其报价将被拒绝。本项目所采购产品不属于环保产品品目清单范围，不属于节能产品品目清单范围。

安装、调试等相关要求

1、成交供应商应遵守采购人的规章制度，自行负责供货安装现场的安全管理，安全、文明安装。

2、成交供应商须按照采购人要求进行调试，确保产品各项功能正常、性能稳定；在调试过程中，如发现任何问题或异常，成交供应商应及时处理并向采购人报告；调试完成后，成交供应商应向采购人提供详细的调试报告和验收标准等资料。

质量及验收

国产产品按国家标准（无国家标准的按部标或行业标准要求）制造、验收，需进口的应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准；采购人将严格按磋商文件、成交响应文件及成交供应商有关承诺等要求进行验收，验收不合格的，成交供应商应无条件调换；若再次调换仍不合格，采购人将单方面解除本项目合同，因此造成的一切损失由成交供应商承担。

三、公示时间

本项目采购需求公示期限为3天：自2024年10月9日起，至2024年10月11日17:00止。

四、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。

请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于2024年10月11日17:00前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构，采购人或者采购代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理。

采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

五、项目联系方式

采购单位：山东城市服务职业学院

地    址：烟台市高新区科创西路60号

联 系 人：丛老师

联系方式：0535-2246687

采购代理机构：海逸恒安项目管理有限公司

地    址：烟台市莱山区迎春大街171号润华大厦2号楼20层

联 系 人：初宇鑫、赵静

电    话：0535-6892258、6893768